**Приложение № 1 к объявлению № 12**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)** Камера дезинфекционная  | Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу. |
| **2** | **Требования к функциональности** *(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)* | - Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции.- Сохранение в памяти последних значений заданных параметров наличие.- Точность поддержания заданной температуры в камере ±2°С- Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции- Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе- Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции- Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции- Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры- Возможность перехода на ручной режим управления- Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры- Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента- Встроенный парообразователь с ТЭНами- Материал изготовления ТЭНов медь- Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры- Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия |
| **3** | **Требования к техническим характеристикам** *(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)* | Внутренний объем камеры, м3 , не менееобщий 1,89загрузочный 1,3Внутренние размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не менее 1310х710х1950Высота от основания решетки до потолка , мм, не менее 1550Габаритные размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не более 1390 х 995 х 2200Масса, кг, не более 500Количество дверей, шт. 2Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее 8Электропитаниерод тока Переменный 3-фазныйнапряжение, В 380частота, Гц 50потребляемая мощность, кВт, не более 10Время ввода в рабочий режим, не более 20 минутОбъем парообразователя, л, не более 25 |
| **4** | **Требования к комплектации** *(с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений)* | *№* *пп* | *Наименование комплектующего к МТ* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество (с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие:* |
| 1.  | Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления  |  | 1 |
| 2. | Противень для формалина |  | 1 |
| 3. | Уплотнители коллектора  |  | 1 |
| 4. | Щит управления |  | 1 |
| 5. | Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня)  |  | 1 |
| 6. | Кожух коллектора  |  | 1 |
| 7. | Вытяжной воздуховод с клапаном  |  | 1 |
| 8. | Гидрозащитный зонт  |  | 1 |
| 9. | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм 5 |  | 5 |
| 10. | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм 5 |  | 5 |
| 11. | Воронка с краном в сборе  |  | 1 |
| 12. | Водосливной патрубок ½//  |  | 1 |
| 13. | Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода  |  | 11 |
| 14. | Уплотнитель вытяжной трубы  |  | 1 |
| 15. | Полка для книг  |  | 1 компл.  |
| 17. | Ткань для влажного термодатчика (флажок)  |  | 1 |
| *Дополнительные комплектующие:* |
| 1. | Электронагреватели для воздуха для воды   |  | 1 |
| 2. | Предохранитель 1А  |  | 2 |
| *Техдокументация:* |
| 1. 2.3.  | Паспорт и инструкция по эксплуатации Паспорт блока управления дезинфекционной камерой БУДК Гарантия, месяцев, не менее 12 |  | 1 экз. 1 экз. |

**В стоимость оборудования входит доставка до места назначения, монтаж, установка и обучение персонала. Гарантийное обслуживание и срок гарантии медтехники должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода.**