**Приложение № 1 к объявлению № 12**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Критерии** | **Описание** | | | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  Камера дезинфекционная | Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу. | | | | | |
| **2** | **Требования к функциональности** *(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)* | - Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции.  - Сохранение в памяти последних значений заданных параметров наличие.  - Точность поддержания заданной температуры в камере ±2°С  - Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции  - Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе  - Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции  - Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции  - Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры  - Возможность перехода на ручной режим управления  - Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры  - Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента  - Встроенный парообразователь с ТЭНами  - Материал изготовления ТЭНов медь  - Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры  - Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия | | | | | |
| **3** | **Требования к техническим характеристикам** *(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)* | Внутренний объем камеры, м3 , не менее  общий 1,89  загрузочный 1,3  Внутренние размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не менее 1310х710х1950  Высота от основания решетки до потолка , мм, не менее 1550  Габаритные размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не более 1390 х 995 х 2200  Масса, кг, не более 500  Количество дверей, шт. 2  Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее 8  Электропитание  род тока Переменный 3-фазный  напряжение, В 380  частота, Гц 50  потребляемая мощность, кВт, не более 10  Время ввода в рабочий режим, не более 20 минут  Объем парообразователя, л, не более 25 | | | | | |
| **4** | **Требования к комплектации** *(с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений)* | *№*  *пп* | *Наименование комплектующего к МТ* | | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | | *Требуемое количество (с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие:* | | | | | |
| 1. | Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления | |  | | 1 |
| 2. | Противень для формалина | |  | | 1 |
| 3. | Уплотнители коллектора | |  | | 1 |
| 4. | Щит управления | |  | | 1 |
| 5. | Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | |  | | 1 |
| 6. | Кожух коллектора | |  | | 1 |
| 7. | Вытяжной воздуховод с клапаном | |  | | 1 |
| 8. | Гидрозащитный зонт | |  | | 1 |
| 9. | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм 5 | |  | | 5 |
| 10. | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм 5 | |  | | 5 |
| 11. | Воронка с краном в сборе | |  | | 1 |
| 12. | Водосливной патрубок ½// | |  | | 1 |
| 13. | Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода | |  | | 11 |
| 14. | Уплотнитель вытяжной трубы | |  | | 1 |
| 15. | Полка для книг | |  | | 1 компл. |
| 17. | Ткань для влажного термодатчика (флажок) | |  | | 1 |
| *Дополнительные комплектующие:* | | | | | |
| 1. | Электронагреватели для воздуха для воды |  | | 1 | |
| 2. | Предохранитель 1А |  | | 2 | |
| *Техдокументация:* | | | | | |
| 1.  2.  3. | Паспорт и инструкция по эксплуатации Паспорт блока управления дезинфекционной камерой БУДК Гарантия, месяцев, не менее 12 |  | | 1 экз.  1 экз. | |

**В стоимость оборудования входит доставка до места назначения, монтаж, установка и обучение персонала. Гарантийное обслуживание и срок гарантии медтехники должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода.**